QSY-NY-II（车载）型

农药残留速测仪

使 用 说 明 书

北京恒奥德仪器仪表有限公司

联系电话：010-51655247/51658042

网址；www.51658042.com

前        言

欢迎您使用我中心生产的QSY-NYⅡ型农药残留速测仪!

一家集研发、生产、销售、服务为一体的，长期致力于农业科学分析检测仪器的知名老企业，是由国家投资注册创办、团中央科技发展中心组织实施的中关村高新科技企业（0120663F）。我中心是国内最早专业制造农残仪等农业先进仪器的生产厂家，现已有近二十年生产历史，多年来致力于基层农村的科技兴农活动，其产品QSY-TFC系列土壤化肥速测仪被农业部、共青团中央、国家科委、国务院扶贫办列为在基层农村推广的新技术，为中国的农村的科技工作做出了巨大贡献。

仪器生产依据中华人民共和国国家计量检定规程JJG179-90滤光光电比色计，检测符合中华人民共和国国家标准GB/T5009.119-2003和中华人民共和国农业行业标准NY/T448-2001。

农药已成为农业生产中不可缺少的生产资料。但是绝大部分农药都是有毒的，年复一年地将农药施与农田和各种作物上，如粮食作物，蔬菜水果油料糖类茶叶中草药等这会带来什么问题？这是被人们普遍关注的问题。农残速测仪主要用于工商质检、卫生防疫、农业示范基地、绿色食品基地、家庭农业生产、果蔬供应商等生产及检测部门对蔬菜、水果的农药残毒监测，监测的目的是在采收或上市之前就能迅速检测出果蔬是否合格，超标时应适当延长采收期降解农药毒性，杜绝超标果蔬进入流入市场，给人民生命健康带来危害，同时有效避免给果蔬生产、经销部门带来不必要的经济损失。

## 仪器安装

## 拆箱

- 小心打开包装箱，检查仪器是否在运输途中发生损坏。如有损坏请及时与我公司当地经销商或厂家售后服务部联系。

- 请保管好包装材料以便日后运输之用。

- 按照装箱单仔细清点主机及配件是否齐全。如发现配置不全或不符时请及时与我公司当地经销商或厂家售后服务部联系。

## 环境要求

## 1  运输和贮存

- 环境温度范围   ( -20~55)℃；

- 相对湿度范围    ≤93%；

- 大气压力范围   (50~106)kPa。

## 2运行环境

- 注意防尘、防震、无腐蚀和可燃气体、防强电流和强磁场干扰，避免日光直接照射，仪器后部要留出足够的空间以利于空气流通。

- 环境温度（10~40）℃、相对湿度≤85%; 大气压力范围（86~106）kPa。

- 电源要求：a.c.220V±22V、50Hz±1 Hz。

## 连接

- 确认电源电压是否符合仪器的要求，并确保有一个良好的电源插座。

- 连接打印机与仪器的并口数据传输线。（分体式）

- 将电源线一端插入仪器电源插口，另一端接上电源。

适用范围：

本仪器可快速测定蔬菜、水果上有机磷(对硫磷、甲基对硫磷、甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、甲拌磷、内吸磷、久效磷、氧化乐果、倍硫磷、杀螟松、马拉硫磷、马拉氧磷等以及含有机磷类农药组分的混剂)和氨基甲酸酯类农药（灭多威、呋喃丹、涕灭威、双硫灭多威、西维因等以及含有氨基甲酸酯类农药组分的混剂）的残留量。

原理：

根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性，造成神经传导介质乙酰胆碱的积累，影响正常传导，使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理，用在对农药残留的检测中。如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低，酶的活性不被抑制，试验中加入的底物就被酶水解，水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。反之，如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制，试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解，从而不显色或颜色变化很小，用分光光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率，就可以判断蔬菜中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。

特点：

- 体积小、重量轻。NYⅡ型农药残留速测仪主机加附件箱总重量不超

过4公斤，携带方便，坚固耐用。

- 交直两用、可实现流动测试。仪器自备微型自动充电电路和充电电

池组，停电也不影响测试工作的进行，如工作需要还可到室外现场测试。

- 测试速度快、测试成本低。本仪器采用独特的旋转比色盒结构设计，

对照样品同时对四个被测样品进行测试，药剂成本低。

- 微电脑程序控制，仪器操作实现自动化。

- 测试结果直接打印。仪器的自备打印机可将测试结果（抑制率）直接打印出来,避免人为计算，方便直观。

技术指标：

★波长：412nm(±3nm)

★吸光度值范围：0.0500—3.100（优于国家规定的0.1—0.8标准）

★透射比准确度：±0.5%T（0%—100%T）

★抑制率显示范围：0—100%

★抑制率测量范围：0—110%

★吸光度准确度：±0.5%      吸光度重复性误差：±0.3%(A)

★稳定性：光电漂移（A）±0.003（3分钟）

★农药检测（用甲胺磷农药标样测试）：

抑制率准确度：±8%     抑制率重复性误差：±3%

★电源： 交流  220V/50HZ     直流（NYⅡ车载型）       12V

直流（NYⅡ充电型  NYⅢ） 9V

注意事项：

本仪器及其附件出厂前已经过严格技术检测，请您放心使用。请用户在使用前详细阅读说明书，熟练操作过程，以求作出准确数据。

药粉的保存及保质期：

缓冲（提取）溶剂药粉的保存：避光、常温下保存，保质期2年。

酶粉、显色剂、底物溶剂药粉的保存：冰箱冷冻室内保存，保质期1年。

试剂的配制 ：

（1）提取液：将提取液试剂袋中的试剂倒出，溶于510ml蒸馏水中，溶解、混匀即可。

（2）底物：向标有“底物”的试剂瓶中加入3.5ml蒸馏水，溶解、混匀即可。0~4℃环境下保存。

（3）显色剂：向标有“显色剂”的试剂瓶中加入35ml提取液，溶解、混匀即可。

（4）酶试剂：向标有“酶”的试剂瓶中加入 3.5 ml提取液，溶解、混匀即可。0~4℃环境下保存。平常要在0~4℃环境条件下保存（在家用冰箱存放蔬菜的保鲜格中保存），切勿冷冻至结冰!!!。

使用前请摇晃均匀。使用时用一瓶取一瓶，用完再取用新的，要防止其它物质的污染，以免溶液中毒失效，未用完的试剂可放在清洗干净的反应瓶中0~4℃环境条件下保存。反应瓶先用去污粉刷洗→自来水冲洗→蒸馏水冲洗干净，不要用酸性洗液清洗，也不建议用洗洁精清洗，去污粉可在一般的日杂商店或医药化学试剂商店买到。

建议此三种试剂随用随配！配好的试剂最好在1周内用完

防止试剂被污染的有效方法：

- 器具专用原则：所有用于转移试剂或样品的器具都要专用并贴上标记，以免混用而造成交叉污染。

- 试剂“只出不进”原则：每次测试时，从试剂瓶中吸出（抽取）的试剂不管是否使用，只要吸出来了，即便用不上或用不了造成浪费也不要打回去。否则，容易污染整瓶试剂造成更大的损失，甚至影响以后所有的测试，产生错误的测试数据。

- 容器清洗：所附各种瓶，烧杯，移液管等容器在使用前用自来水

洗五遍，再用蒸馏水冲2遍，烘干后再使用。

农残仪试剂声明提示必看

由于多年来国家有关部门不断对农残试剂进行研制，最近有了新的进展，我们引进了新的方法，新方法省略了水浴锅加温，测试速度提高了50%，保存温度也更方便。新老客户均可使用此方法，此试剂对仪器没有提出特殊的新要求。

新方法试剂的使用说明及注意事项

农残测试操作（简述版-详细操作步骤请见后被测样品的测试步骤）：

- 样品提取：

取1g果蔬样品（叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入小烧杯（附件箱里塑料瓶）中，加入5ml提取液，静置10分钟或振荡提取2分钟后过滤，取出清液即为待测液。

- 对照测试：

提取液2.5ml，取酶0.1ml，加入专用反应瓶中，混匀，抑制10分钟后再加入显色剂0.1ml，底物0.1ml。反应瓶倒置（不要摇晃，以免产生气泡），立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按检测键进行对照测试。

- 样品测试：

取待测液2.5ml，取酶0.1ml，加入专用反应瓶中，混匀静置抑制10分钟（秒表计时）后，加入显色剂0.1ml，底物0.1ml。立即转移到比色皿中，及时放入仪器，按样品测试键进行测试。

- 测试结果的判读：

若测试样品的酶抑制率读数超过50（即抑制率达到50%以上），则表明被测样品的农药残留毒性可能超过安全的界定标准，建议复检一次或通过气相色谱等仪器分析法进一步确认。

- 容器清洗：

所附各种瓶，烧杯，移液管等容器在使用前用自来水洗五遍，再用蒸馏水冲2遍，烘干后再使用。

- 注意事项：

多个样本测试时，待测液，酶和显色剂同时依次加入反应瓶。底物加入反应瓶的时间应选择在上机前。加入底物后不能等待，应马上进行测试。

请注意以下流程：

仪器预热：使仪器显示T，此时按动“功能”键，出现一数值，此数值在50-140（或多或少，但需稳定，如果接近0表示没有光，不能测试），仪器在此数值下预热10分钟以上。

具体请参考说明书被测样品的测试步骤。

仪器外型图及说明：

1、电源开关              2、电源插座             3、车载电源接口

4、圆盖编号              5、打印机“LF”健       6、打印机“SEL健”

7、圆盖（下为比色槽）    8、光孔标志             9、工作指示灯

10、显示屏               11、复位键              12、调整键

13、功能键               14、打印机面板          15、打印机

16、打印机连线

被测样本的抽取：

随机抽取果菜容器各部位的蔬菜，每种样本至少取0.5—1.0公斤左右，并尽量具有代表性。

被测样品的测试步骤:

一、样品的制备及前处理：

1、 样品提取：用剪刀取来自不同植株叶片（至少8—10片叶子）的样本；水果及果菜从表皮至果肉0.5-1厘米处取样，用天平称取1克果蔬样品（叶菜剪成宽度为1厘米左右的菜样，块根菜取横截面样品）放入附件箱里白色塑料瓶（或烧杯）中，用移液管加入5ml提取液（即缓冲液），静置10分钟或振荡提取2分钟后过滤，清液即为待测液。

2.  将酶液、显色剂、底物溶剂从冰箱冷藏室中取出，在室温条件下融化，自然升温至室温，待用。

3、 取两只塑料试管，分别标上“对照”、 “1”， 在“对照”试管中用移液管加入2.5ml缓冲溶剂，1号试管中用移液管加入2.5ml提取液，用微量取样器分别加入0.1ml（移液器移液两次50ul）酶溶剂；混匀静置抑制10分钟（秒表计时，常温25-35℃）后，再用微量取样器向两支试管中分别加入0.1ml（移液器移液两次50ul）显色溶剂（此时“对照”试管中的液体称为对照样本，1号试管中的液体称为被测样本。如有多个被测样本，可同时进行，先取4只塑料试管,分别标上“2”、 “3”、 “4”、 “5”,然后向每个试管中分别加入2.5ml提取液，再各加入0.1ml酶液和显色溶剂）。

二、仪器的预热及调试:

取出仪器，接通电源，打开电源开关，显示屏显示“TFC”，3秒钟后自动显示“T”，仪器进入预热状态（10分钟后才可进行测试）。打开圆盖，取出旋转比色槽中的比色皿;将圆盖上的标识与旋转比色槽上的标识一一对应,盖上圆盖,顺时针转动圆盖，使圆盖上的“对照”对准仪器上的光孔标志。按一下功能键，显示一数字，此数字无意义，仪器调试完毕，准备进行测试工作。

- 仪器的测试步骤:

按一下功能键，显示“A”,（“A”出现后3分钟计时已开始，操作应尽量快速进行）。取下圆盖，用微量取样器向对照样本中加入0.1ml底物溶剂，盖上盖倒置两次后（切勿震荡以免产生气泡），立即取出标有“对照”的比色皿，将对照样本倒入其中，及时放入仪器标有“对照”的比色槽中(加底物后，快速操作)，盖上圆盖，按一下功能键，显示数字后1秒钟时立刻按一下功能键，显示“----”， 同时顺时针转动圆盖，使“1”对准光孔标志，

3秒钟后自动显示“A1”，取下圆盖,向第一个被测样本中用微量取样器加入0.1ml底物，盖上盖倒置两次后（切勿震荡以免产生气泡），立即转移到1号比色皿中，及时放入仪器1号比色槽中，盖上圆盖，再按一下功能键，当显示数字后一秒钟时立刻按一下功能键，显示“----”， 同时顺时针转动圆盖，将2对准光孔标志，

3秒钟后自动显示“A2”，取下圆盖；向第2个被测样本中加入0.1ml底物溶剂，盖上盖倒置两次后（切勿震荡以免产生气泡），立即取出标有“2”的比色皿，将第2个被测样本倒入其中，及时放入仪器标有“2”的比色槽中(加底物后，快速操作)，盖上圆盖，按一下功能键，显示数字后1秒钟时按一下功能键，显示“----”， 同时顺时针转动圆盖，

3秒钟后，自动显示“A3”，将“3”对准光孔标志，取下圆盖；向第3个被测样本中加入0.1ml底物溶剂，盖上盖倒置两次后（切勿震荡以免产生气泡），立即取出标有“3”的比色皿，将第3个被测样本倒入其中，及时放入仪器标有“3”的比色槽中(加底物后，快速操作)，盖上圆盖,按一下功能键，当显示数字后1秒钟时，立刻按一下功能键，显示“----”， 同时顺时针转动圆盘，

其他样本依此类推，如果选取样本少于5个，请将最后一个样本作为被测样本继续完成操作。

操作完毕3秒钟后仪器显示倒计时间，单位是“秒”。顺时针转动圆盖，将“对照”对准光孔标志，这时，请不要动仪器的任何按键,仪器进入程序自控状态。当倒计时结束时，仪器显示“A′”，按一下功能键，显示不断变化的数字，当显示“A1′”时，顺时针转动圆盖，将1对准光孔标志，按一下功能键，显示不断变化的数字，当显示“A2′”时，顺时针转动圆盖，将2对准光孔标志，按一下功能键，显示不断变化的数字，当显示“A3′”时，顺时针转动圆盖，将3对准光孔标志，按一下功能键，显示不断变化的数字，当显示“A4′”时，顺时针转动圆盖，将4对准光孔标志，按一下功能键，显示不断变化的数字，当显示“A5′”时顺时针转动圆盖，将5对准光孔标志，按一下功能键，显示不断变化的数字。

当仪器显示“----”时，按一下功能键，显示“E1”,1秒钟后自动显示的数字即为第一个被测样本的测试结果，再按一下功能键，显示“E2”，1秒钟后自动显示的数字即为第2个被测样本的被测结果，再按一下功能键，显示“E3”，1秒钟后自动显示的数字即为第3个被测样本的测试结果，再按一下功能键,显示“E4”,1秒钟后自动显示的数字即为第4个被测样本的测试结果。再按一下功能键,显示“E5”,1 秒钟后自动显示的数字即为第5个被测样本的测试结果,再按一下功能键，

显示“P ?”，如需将测试结果打印出来，按一下打印键，打印机即可将测试结果打印出来。打印完毕后仪器显示“T”，转动圆盖，将1对准小三角，进入下一次测试的预备状态。

以上测试过程要尽快完成，尽量缩短时间，这样才可使测试的结果更加精确，切记!!

测试结果计算：

△Ac — △As

抑制率（%）= ──────────   * 100

△Ac

△Ac：对照样本3分钟后与3分钟前吸光值之差

△As：被测样本3 分钟后与3分钟前吸光值之差

以上计算过程由仪器本身完成，不用人为计算。

测试结果判断:

测试结果以酶的抑制率（百分数）来表示。

测样本的抑制率50%时，说明蔬菜中可能含有某种有机磷类或氨基甲酸

酯类农药残留。抑制率≥50%的样本要反复检测2次以上,几次重复检测的重现性应在80%以上，方可做出肯定结论。

结果处理程序：

被测样本经检测后,如抑制率超标,则需重复检测两次以上,如仍不合格,就用气相色谱法进一步定性定量分析(GB/T17331-1998)。

说明

1.葱、蒜、萝卜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中，含有对酶有影响的次生物质，容易产生假阳性。处理这类样品时，可采取整棵蔬菜萃取或采用表面测定法。对一些含叶绿素较高的蔬菜，也可采取整株蔬菜萃取的方法，减少色素的干扰。

2. 当温度条件低于37度，酶反应的速度随之放慢，加入酶液和显色剂后放置反应的时间应相应延长，延长时间的确定，应以胆碱酯酶空白对照测试3min吸光度变化差值在0.3以上，即可往下操作。注意样品放置时间应与空白对照溶液放置时间一致才有可比性。胆碱酯酶空白对照测试3min吸光度变化差值在0.3以下的原因：一是酶的活性不够，二是温度太低。

打印机操作方法：

1、打印：如需将测试结果打印出来，只需按一下打印键即可。

2、打印纸的更换：如打印纸用完需要更换新的打印纸时，先要将仪器主机电源开，打印机指示灯点亮，用手指抠住打印机面板两边的凹槽，向上提即可将其打开，换上新纸卷后，将纸的一端插进进纸槽中，按下“SEL”键，打印机指示灯熄灭，按下“LF”键，打印机即开始输纸，等到打印纸露出1厘米左右时，按下“SEL”键，打印机停止供纸，打印纸更换完毕。然后将面板复位。

3、色带的更换：将打印机面板两边的凹槽，向上提起，将色带取出，换上新色带即可。然后将面板复位。

表1 酶抑制率法对部分农药的检出限

| 农药名称 | 检出限mg/kg | 农药名称 | 检出限mg/kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 敌敌畏 | 0.1 | 氧化乐果 | 0.8 |
| 对硫磷 | 1.0 | 甲基异柳磷 | 5.0 |
| 辛硫磷 | 0.3 | 灭多威 | 0.1 |
| 甲胺磷 | 2.0 | 丁硫克百威 | 0.05 |
| 马拉硫磷 | 4.0 | 敌百虫 | 0.2 |
| 乐果 | 3.0 | 呋南丹 | 0.05 |

国内外农药残留量最高限量标准

| 有机磷与氨基甲酸脂类农药 | 甲胺磷 | 氧乐果 | 甲萘威 | 敌百虫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WHO/FAO的规定每日每公斤体重允许摄入量(ADI)ug/Kgbw | 4 | 0．3 | 10 | 10 |
| EPA规定每日每公斤参照摄入量(RfD) mg／Kg | 0．05 |  | 5 |  |
| 毒性（雄性大鼠经口LD50）mg／Kg | 20~30 | 50 | 8~14 | 560 |
| 国外每人每天实际摄入量ug /60Kg | 0．936 | 0．3375 | 0．006 |  |
| 国内每人每天实际摄入量ug /60Kg | 23．9 |  |  | 2．9 |
| FAO 规定蔬菜农药残留量允许限量（MRL）mg／Kg | 0．5~1 | 0．5 | 0．1 |  |
| 国内规定蔬菜农药残留量允许限量（MRL）mg／Kg |  |  |  |  |

仪器主机箱配置清单

1、农药残留速测仪主机：                     1套

2、玻璃比色皿：                             6只

仪器附件箱配置清单

1、托盘天平：（0.1g）                         1台

2、可测300个样品的酶、显色剂、底物、缓冲剂  1套

3、塑 料 试 管：                             30只

4、量筒：（25ml）                             1只

5、吸      球：                             1个

6、样品提取瓶：                              10个

7、缓冲液试剂瓶                              1只

8、过  滤  纸：                              1盒

9、洗      瓶：                              1个

10、镊      子：                             1把

11、剪      刀：                             1把

12、微量取样器：                             1套

13、移液管（5ml）                            1只

重要提示：

为确保仪器检测准确性，仪器开机进行检测前请先按复位键。

反复检测多批样品，或进行不同养分检测时，请在每次检测前按复位键。即每检测完一批样品按复位键，再进行下一批检测。

售后服务承诺：

本中心对售出的仪器终身维修，一年之内非人为损坏、非操作不当造成的，产品本身出现质量问题免费维修。一年之后，收取工本费。本中心常年供应试剂，可邮购。

仪 器 保 修 条 例

1. 范围：系列号的产品。 
2. 保修期限：客户的报修发生在产品售出发货之日起算一年内。

3. 保修内容：确因产品的制造质量故障引起的维修需求。 
4. 下列情况引起的故障不属于保修范围： 
外部电力故障、自然灾害、人为操作或其他失误、环境未达到要求、未经我公司委托维修造成后果等非质量原因造成的维修需求。 
对非我公司生产而由我公司配套的产品，按照该产品生产厂家的规定负责保修，我公司将负责联系。 
5. 保修响应：客户报修之时起五个工作日内，将回应客户，提出处理方案。 
6. 客户的职责：尽可能详细地向我公司 委托的服务工程师提供故障发生现场情况。 
7. 零部件更换确认：在确保恢复仪器功能的前提下，由我公司委托的服务工程师决定是否需要更换零部件。换下的零部件归北京强盛分析仪器制造中心所有。 
8. 保修确认：当维修工作完成后，由服务工程师与客户按仪器的技术标准共同检验仪器的性能，达到要求后，由客户在《维修反馈单》上签字确认，以证明服务工程师的工作及仪器性能状况，客户有意见或其他要求可以在《维修反馈单》表明。 
9. 费用：符合保修范围的保修费用我公司负责。对于保修期内非由于产品质量问题发生的维修费用，原则上由客户承担。

如有问题，请和我公司联系，我们会提供优质的服务。

感谢您使用本公司产品！

联系电话：010－51655247、51658042

网址：www.51658042.com